## Sheet1
东方疾控应急能力建设
序 号 | 产品名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 采购数量
1 | 医用外科口罩 | 1 只/袋，1000只/箱 | ●适用范围:供临床医务人员在有创操作过程中佩戴，为接收处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻隔血液、体液和飞溅物传播。 ●相关技术参数如下: 1.符合医药行业标准:YY0469-2023《医用外科口罩技术要求》; 2.每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N; 3.细菌过滤效率(BEF)不小于98%，对非油性颗粒的过滤效率(PFE)不小于94%; 4.口罩两侧面进行气体交换的通气阻力不大于35Pa; 5.鼻夹为长度不小于9cm的可塑性材料; 6.护目片雾度不大于4%，透光率不小于95%(护目口罩适用); 7.合成血液穿透:2mL合成血液以16.0KPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透; 8.阻燃性能:口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s； 9.无异味，无刺激感； 10.不含玻璃纤维，不含橡胶； 11.口罩规格:17.5cm x9cm-3P,18cm x9.3cm； | 只 | 1000
2 | N95防护口罩（折叠式） | 1只/袋，50只/盒，800只/箱 | ● 适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。 ● 产品性能参数： 1.执行最新国标GB19083-2023《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 2.配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 3.口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于28N； 4.过滤效率等级为1级，PFE（非油性颗粒过滤效率）不低于99%； 5.气流阻力：口罩的吸气阻力不超过100Pa； 6.阻燃性能：续燃时间不超过2.5s； 7.表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级； 8.合成血液穿透性能：将2mL合成血以16KPa（120mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透； 9.折叠形立体面罩，密合性好； 10.弹力耳带+硅胶圈，方便调节耳带松紧，保证佩戴舒适；（头戴式适用） 11.弹力耳带+调节扣，挂耳式佩戴，调节扣可调节耳带松紧，佩戴方式操作简单，适合不同头型人群。（挂耳式适用） | 只 | 400
3 | 鞋套 | 200 双/箱 | 由闪蒸法高密度聚乙烯制成，裤口弹性收口，内缝线，长度38cm，防尘防化 | 双 | 200
4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 50 双/盒，8 盒/箱 | 1)符合国标GB/T7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准要求; 2)老化前扯断力不低于19N，老化前扯断伸长率的最小值≥700%；老化后扯断力的最小值≥18N 3)老化前300%定伸负荷最大值≤2.0N； 4)按GB/T21870-2008《天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定改进Lowry法》检验，水抽提蛋白质含量<200μg/dm²; 5)平均指尖厚度≥0.21mm;平均掌心厚度≥0.19mm;平均袖口边缘厚度≥0.16mm 6)表面粉末残余量≤1.0mg/只 7)经过辐射灭菌，产品应无菌; 8)产品生物应满足相容性测试报告(按照IS010993测试) 规格：1双/袋，50双/盒，8盒/箱 | 双 | 500
5 | 丁腈橡胶防化手套 | 12 付/袋，12袋/箱 | 1、杰出的抗化学性能:对溶剂、石油、腐蚀性物质等提供优良的化学防护。 2、杰出的物理性能:优良的抗撕裂、抗刺破、抗磨擦性能。表层经硬化处理，增强了使用寿命及抗化学能力。 3、凸起菱形细纹表面:更易于准确抓握潮湿物体;菱形图案带来强湿度抓握性。 4、有无衬里、绒面衬里。 5、高度柔韧、舒适和灵巧。 | 付 | 100
6 | 防护靴 | 5 双/箱 | 1、、对化学品抵御性能：耐油，耐腐蚀，对常见无机酸碱类化学物质具有良好的抵御功能。 2、靴头采用防腐蚀不锈钢材质。钢制靴中底，抗穿刺。 3、防滑橡塑靴底，缓冲靴跟。 4、外层材料:高性能PVC材质。 5、添加有稳定剂和防化助剂等，大大提高产品性能。 6、内衬:易干化纤衬里。 | 双 | 50
7 | 医用防护服（带脚套） | 独立装，40件/箱 | 产品参数： 1.1.★符合国标GB 19082-2023《医用一次性防护服技术要求》 （需提供国家级综合医疗器械质量监督检验机构提供的检验报告）； 1.2.★取得中华人民共和国二类医疗器械注册证； 1.3.★中央医药定点储备产品； 1.4.弹性面部开口，前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计； 1.5.★脚套一体式设计，防护更全面； 1.6.针织袖口设计，穿着更舒适； 1.7.★抗渗水性：防护服材料及接缝处抗静水压等级不低于1级； 1.8.★表面抗湿：防护服材料外侧面沾水等级不低于3级； 1.9.★抗合成血液穿透性：等级不低于2级； 1.10.★断裂强力：防护服的断裂强力不低于45N； 1.11.★撕破强力：防护服的撕破强力不低于10N； 1.12.★抗刺穿强力：防护服的抗刺穿强力不低于5N； 1.13.★接缝强力：防护服的接缝强力不低于30N； 1.14.★颗粒过滤效率：防护服材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于70%； 1.15.★抗噬菌体穿透性：级别不低于1级； 1.16.★透湿率：防护服材料透湿率不低于3500g/（m²·24h）； 1.17.★抗静电性：防护服的带电量不大于0.6μC/件； 1.18.★灭菌级产品：包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的防护服应无菌； 1.19.★环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留量应不超过10µg/g； ★有效期：≥36个月。 | 件 | 100
8 | 全面罩 | 套 | GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》，具备LA 劳安认证、生产许可证及产品合格证，搭配相应滤毒盒，能够有效防控生物病毒、细菌等病原体，配2个滤毒盒 | 套 | 1100
9 | 滤毒盒 | 个 | 配套全面罩的滤毒盒，防护对象：烈性呼吸道传染病肺炭疽、埃博拉病毒，能够有效防控生物病毒、细菌等病原体 | 个 | 100
10 | 电动送风呼吸系统 | 套 | ▲1. 动力送风过滤式呼吸器 符合 GB30864-2014《呼吸防护动力送风过滤式呼吸器》标准，提供国家级检测机构出具的检验报告。 ▲2.电动送风主机防水防爆设计（提供防爆合格证），可以喷洒清洗，经得起严格的清洁消毒（附有检测报告）。 ▲3. 电池低电量及过滤器堵塞时具有声音、光（屏闪烁）、震动及语音播报四重报警提示，主机开机及运行时均有语音提示，清晰播报剩余电量，风量大小及过滤器堵塞等，并且每小时提示一次，语音清晰明了。语音可根据客户需求选择中文或英文（出厂时由工厂设定） ▲4.送风机送风量为≥160L/min（风量可以调节）噪音≤60分贝（在检验报告内体现） ▲5.电池连续工作时间：三罐同时使用，最大风量时≥8H，风量可以调节，调小点风量可以大大延长供电时间 （在检验报告内体现） ▲6.配套的过滤器P100级，过滤效率≥99.99% （在检验报告内体现） 配3个滤毒盒 | 套 | 6800
11 | 滤毒盒 | 个 | 配套电动送风呼吸系统的专用滤毒盒，高效微粒过滤器里面有双层HEPA，中间夹层为高效催化活性炭，防各类颗粒物，尘雾烟等，过滤效率99.991%，过滤精度0.3微米。标准RD40接口。过滤器封闭保存寿命：5年。高效防尘防毒滤器重量：300克/只。防护对象：烈性呼吸道传染病肺炭疽、埃博拉病毒，能够有效防控生物病毒、细菌等病原体 | 个 | 150
12 | 一次性医用防护服 | 50件/箱 | 1、产品结构及组成：医用一次性防护服由外层为高质多微孔薄膜材料、内层为纺粘聚丙烯无纺布加工制成:无菌连体式防护服由连帽上衣、连体裤组成。无连脚式防护服由连帽上衣、连体连脚裤组成。抗噬菌体穿透性应符合GB19082-2023标准。 2、撕破强力＞10N，断裂强力＞45N，抗刺穿强力＞5N，接缝强力＞30N 3、抗静水压等级≥4kPa 4、抗合成血液穿透性：级别不低于1级； 5、防护服材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不应小于70%。 6、防护服材料透湿率不应小于3500g/(m²·24h)。 7、抗静电性：防护服的带电量不应大于0.6uC/件。 8、经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。 9、[适用范围]供临床医务人员在工作时接触到的县有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物提供阻隔、防护用。 | 件 | 100
13 | 个体生物防护套装 | 1套/箱 | 1、医用一次性防护服 2、医用N95口罩 3、护目镜 4、医用乳胶手套 5、100%丁腈橡胶高性能防化手套 6、防护靴 7、靴套 8、免洗手消毒液 9、医用一次性帽子 10、防护面屏 11、消毒粉 12、消毒片 13、垃圾袋 | 套 | 50
14 | 现场流行病调查作业箱（流调专用应急箱） |  | 配置清单： 1. 手持式风速仪1套手持式 2. 酒精灯1 个 流调专用） 3. 应急手电1 个 （强光手电） 4. 长袖耐酸碱手套1 副 (流调专用) 5. 采血管10 个（5ml促凝） 6. 采血管10 个 （5ml分离胶） 7. 采血管20 个（5ml普通管） 8. 采样管10 个 （15ml离心管） 9. 一次性注射器10 个（5ml） 10. 一次性采血针30 个 （7#针头） 11. 止血带1 个 (乳胶材质) 12. 医用棉签1 包 （按照标准） 12. 医用垃圾袋2 个 （中号） 14. 医用剪刀1 把 （按照标准） 15. 医用敷料镊1 把 （按照标准） 16. 标签纸1 本 （按照标准） 17. N95医用防护口罩 2 个（符合国家技术规范要求） 18. 医用乳胶手套5 付 （独立包装） 19. 医用橡皮膏1 卷 （宽度1cm) 20. 透明胶带1 卷 （按照标准） 21. 流调专用签字笔1 支 （黑色） 22. 流调专用记号笔1 支 （黑色） 23. 流调专用记录本1 本 （按照标准） 24. 流调专用防护服1 套 （符合国家技术规范要求） 25. 免洗手消毒液1 瓶 (大于50ml) 26. 流调专用安全盒 1 个 （容积1L） 27. 调查专用试剂瓶3 个（按照标准） 28.高密度铝合金专用箱1 个（加固特制型） | 套 | 2
15 | 呼吸道传染病应急箱 |  | 配置物品/数量/简要技术规格： 医用防护服/1套/符合国家技术规范要求； 护目镜/1副/飞溅/灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾； 医用乳胶手套/5副/独立包装； N95医用防护口罩/2个/符合国家技术规范要求； 靴套/2双/无纺布材质； 免洗手消毒液（或凝胶）/1瓶/大于50ml； 酒精棉球/2盒/独立包装； 采血管/50个/4ml促凝； 采血针/50个/7#针头； 一次性无菌咽拭子/2盒/含病毒培养液； 采尿管/10个 /50ml离心管； 密封采样袋/10个/150x230（mm）； 记录本/1本/略； 记号笔/1支/黑色； 签字笔/1支/黑色。 | 套 | 2
16 | 消化道传染病应急箱 |  | 配置物品/数量/简要技术规格： 医用防护服/1套/符合国家技术规范要求； 护目镜/1副/飞溅、灰尘或研磨颗粒防护，镜片防雾； 医用乳胶手套/5副/独立包装； 医用一次性口罩/1包/符合国家技术规范要求； 靴套/2双/无纺布材质； 免洗手消毒液/1瓶/大于50ml； 酒精棉球/2盒/独立包装； 采血管/10个/4ml促凝； 采血针/10个/7#针头； 一次性无菌咽拭子/1盒/含病毒培养液； 采尿管/20个/50ml离心管； 涂抹棒/2盒/含缓冲液； 采便管/2盒/含培养基； 呕吐物采样袋/50个/150x230（mm）； 记录本/1本/略； 记号笔/1支/黑色； 签字笔/1本/黑色。 | 套 | 2
17 | 媒介生物采样箱 |  | 解剖器械包（11件）/高级牛津布拉链包/1只； 直镊子/12.5CM/1个； 解剖针/塑柄14CM直尖/1个； 解剖针/塑柄14CM弯尖/1个； 昆虫针/2#/2包； 解剖剪/14cm/1个； 解剖刀/3#解剖刀2片、刀柄1把/1套； 昆虫针钳/14cm/1个； 放大镜/普通/1把； 检疫手套/PVC/2付； 检疫手套/棉布/2付； 检疫口罩/无纺布/2只； 计数器/钢制，4位数/1个； 捕虫网/加粗铝杆，拉拔式/1套； 钢卷尺/品牌优质3米/1把； 采集记录本/品牌175*95MM/1个； 毒瓶/玻璃/1个； 昆虫盒/方底带放大镜/1只； 充电手电/强光型/1个； 美工刀/1把； 弹簧秤/电子型/1个； 指形瓶/玻璃/4个； 表面皿/玻璃/4个； 采集三件套/铲、杈、耙各一把/1套； 工具箱/与器材配套/1个。 | 套 | 2
18 | 食品样品采样箱 |  | 箱内物品/规格/数量 耐高压采样均质罐/225ml/5个； 无菌采样袋，240×170mm/10个/包/5包； 普通8号采样袋 ，240×170mm/50个/包/1包； 普通6号采样袋 ，170×120mm/100个/包/1包； 多功能采样剪刀/不锈钢/1把； 不锈钢采样勺/16cm/2个 不锈钢采样镊子/16cm/1把； 长柄大号采样棉签/50只/1包； 采样板/医用压舌板/30片 一次性采样手套/100只/1包； 防泄漏酒精灯/金属制/1个； 50ml酒精瓶//自备燃烧用酒精/1个； 100ml酒精瓶/自备75%消毒酒精/1个； 消毒棉球/50克/1包； 试管架/12孔/1个； 带盖试管/15ml/12支； 一次性吸管，3ml/20只/包/1包； 塑料储物盒/3个； 标签纸/1袋； 记号笔/普通型/1支。 | 套 | 2
19 | 环境样品采样箱 |  | 内置单元/配置物品/数量/主要技术规格/配置升级参数： 空气采样单元/空气采样器/1套/单通道，流量可调节/流量范围20-500mL/min，稳定性好，电源采用交直流两用型，方便使用、体积小巧，重量轻； 深井采样单元/深井采样器/1套/整体为有机玻璃材质，采样瓶内附温度计，可检测水温/无配置升级参数； 土壤采样单元/土壤采样器/1套/整体为不锈钢材质，带刻度可采定深土样/无配置升级参数； 样品收集容器单元包含以下： 气体采样袋/20个/与采样器连接，1L气体容积/无配置升级参数； 土壤收集袋/10个/棉质/无配置升级参数； 水收集管/10个/塑料材质，50ml密封离心管/无配置升级参数； 水收集管/10个/塑料材质，15ml密封离心管/无配置升级参数。 | 套 | 2
20 | 水样品采样箱（水质样本采集箱） |  | 水质采样器/250ml采样量/1套； 水质采样器/30ml采样量/1套； 采样罐/250ml/10个； 采样罐/30ml/30个； 采样管/15ml/12个； 7号采样袋，200×140mm/100个每包/1包； 3号采样袋，100×70mm /100个每包/1包； 一次性采样手套/100只每包/1包； 一次性吸管 3ml/30只每包/1包； 不锈钢试管架/12孔/1个； 塑料储物盒/175*130*110mm/1个； 标签纸/1袋； 记号笔/普通型/2支。 | 套 | 2
21 | 生物样品采样箱（传染病） |  | 配置物品/数量/主要技术规格： 无菌咽拭子/1盒/包病毒培养液； 涂抹棒/2盒/含缓冲液，10ml； 采便管/2盒/管内含有培养基； 采尿管/10个/塑料材质，50ml密封离心管； 采血管/50支/4ml，促凝； 采血针/50支/7# ； 无菌冻存管/10支/塑料材质，5ml密封离心管； 无菌冻存管(脑积液管)/10支/塑料材质，2ml密封离心管； 密封采样袋/10个/封口处带有钢丝便于密封； 安全盒/1个/医用，容积1L； 压舌板/1包/木制一次性； 医用剪刀/1把/12.5cm直尖； 医用敷料镊/1把/12.5cm； 签字笔/1支/略； 记号笔/1支/略； 医用垃圾袋/2个/一次性，防护生物污染； 医用防护口罩/1包/略； 医用乳胶手套/5副/独立包装、一次性使用； 酒精棉球/1盒/医用、独立包装； 止血带/1条/医用； 免洗手消毒液（或凝胶）/1瓶/大于50Ml。 | 套 | 2
22 | 生物样品采样箱（中毒） |  | 配置物品/数量/主要技术规格： 涂抹棒/2盒/含缓冲液； 采便管/1盒/含培养基； 采尿管/10个 /50ml离心管； 采血管/20支 /4ml促凝； 采血针/20支/7#； 人乳样本采集管/5个/塑料材质，50ml密封离心管； 密封采样袋(动物样本)/5个/塑料薄膜材质，封口处带有钢丝便于密封150x230mm； 密封采样袋(呕吐物)/5个/塑料薄膜材质，封口处带有钢丝便于密封115x230mm； 密封采样袋(组织样本)/5个/塑料薄膜材质，封口处带有钢丝便于采样密封75x185mm； 植物标本盒/5个/有机玻璃材质； 安全盒/1个/医用，容积1L； 记号笔/1支/略； 签字笔/1支/略； 医用剪刀/1把/12.5cm直尖； 医用敷料镊/1把/12.5cm； 压舌板/1包/木质一次性； 医用垃圾袋/2个/一次性，防护生物污染； 医用防护口罩/1包/略； 医用乳胶手套/5副/医用，一次性使用独立包装； 酒精棉球/1盒/医用，独立包装； 止血带/1条/医用。 | 套 | 2
23 | 马甲 |  | 尺码：XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL 面料：采用 100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布，表面防水处理， 背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜，里料采用 240T 春亚纺 磨毛布。 款式：马甲款式，两侧采用拉链调节衣服松紧，左前胸设 计透明工作证口袋，多处设计有隐藏式口袋。 颜色和标识：采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，左胸 口和后背印有中国卫生标识。马甲肩部、腰部、背部设计 有反光带，反光材料的反光性能符合《GB 20653-2020 职 业用高可视警示服》逆反射系数要求。 | 件 | 100
24 | 内服 | 医用手术衣上衣和裤子 | 墨绿纯棉沙卡100棉 纱支密度 108*58 21*21 | 套 | 100
25 | 白色有领 T 恤（速干短袖） | 鸟眼款T恤 | 1、面 料：全棉 1/2 拉架针织布，颜色白色。 2、无纺布衬：白色，领、袖口，8505# 3、缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3 4、树脂钮扣：前中、袖口，￠11mm 5.印字：前后印中国卫生 尺码：：2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL | 件 | 100
26 | 速干裤 |  | 1、面 料： 95%锦纶,5%氨纶，颜色藏青色。 2、缝纫线：全件缝制；100%涤纶 11.8tex X 356. 3、尼龙拉链：前中侧袋 5#； 特点：速干，穿着舒适、自由度高，透气性好， 不易产生静电，穿着舒适度高，耐磨性好，不易 变形 尺码：XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL | 条 | 100
27 | 有领 T 恤（哈佛红短袖） |  | 1、面 料：棉 95/氨纶 5%，颜色哈佛红， 左胸前反 光中国卫生标识，耐磨，抗皱。 2、无纺布衬：哈佛红，领、袖口 3、缝纫线：全件缝制， 4、树脂钮扣：前中、袖口 尺码：：2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL | 件 | 100
28 | 有领 T 恤（哈佛红长袖） |  | 1、面 料：棉 95/氨纶 5%，颜色哈佛红， 左胸前反 光中国卫生标识，耐磨，抗皱。 2、无纺布衬：哈佛红，领、袖口 3、缝纫线：全件缝制， 4、树脂钮扣：前中、袖口 尺码：：2XS-XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL | 件 | 100
29 | 中国卫生防晒衣 |  | 面料主要成份锦纶和氨纶，颜色：哈佛色/藏色， 前胸反光带，左前胸中国卫生标识，轻薄，舒适 透气。 尺码：XS-S-M-L-XL-2XL | 件 | 100
30 | 中国卫生帆布腰带 |  | 扣头材质锌合金的，尼龙材料，带条宽：3.8cm,长 度 110CM-130CM，带头印有“中国卫生”标识。结 实耐用。黑色 | 条 | 100
31 | 医用成人短袖白大褂 |  | 1、短袖款式，袖口外卷边 2、面料：漂白纱绢，含量：20%棉80%涤 3、聚酯纤维强韧，耐84高温消毒，耐洗不变形，吸湿排汗，透气不闷，色牢度强，不易粘毛 | 件 | 100
32 | 医用成人长袖白大褂 |  | 1、短袖款式，袖口外卷边 2、面料：漂白双面涤卡，含量：20%棉80%涤 3、聚酯纤维强韧，耐84高温消毒，耐洗不变形，吸湿排汗，透气不闷，色牢度强，不易粘毛 | 件 | 100
33
34 | 超高清投影仪 |  | 显示技术：LCD 是否内置电池：不支持内置电池 投影焦距类型：中长焦 镜头材质：玻璃 光学分辨率：1920x1080dpi 语音遥控类型：近场语音遥控 支持画面比例：4:3 16:9 运行内存（RAM）：2GB 是否有幕布自适应功能：支持幕布自适应功能 智能系统：Android(安卓) 光源功率：78W 视频接口：USB-C HDMI 是否支持自动梯形校正：是 投射比：1.2 ：1 光源类型：激光光源 配件类型：云台支架 智能避障：支持智能避障 灯泡寿命：20000小时 最大兼容分辨率：1920x1080 自动对焦：支持自动对焦 投影机亮度：468CVIA流明 变焦倍数：定焦 | 台 | 1
35 | 自动升降幕布 |  | 尺寸：100寸全面屏自锁支架幕布 投射比例：4:3/16:9 高度随调通用 材质：白玻纤 增益倍数：2.5 支架总高度：2.52米（可随意调节） 可壁挂可落地 | 套 | 1
36 | 20 平米充气帐篷（医疗、指挥帐篷）PVC 材质 | 套 | 1、总体尺寸：5x4x2.8m，外部肩高2.0米，投影面积20㎡ 2、内部尺寸：4.57x3.57x2.58m，内部面积16.3㎡ 3、前后门尺寸：1.1x2.0m（2扇） 4、窗户尺寸：0.75x0.6m（6扇） 5、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布 6、外披：白色0.6mmPVC双面涂层夹网布，750g 7、内衬：260T白色涤塔夫 8、地布：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布 9、气柱安装阀门一组（2个充排气阀，1个安全阀） 10、帐篷配通风口1个，阀口1个 11、主体结构使用高频热合热封工艺制作 12、充气时间：3~5min 13、适应温度：-30~70℃ 14、工作压力：18~22Kpa 15、抗水等级：≥20cm 16、抗风等级：≤8级 17、重量：80Kg 18、包装尺寸：1.2x0.8x0.6m 19、包装为：pvc包+提手 配置： 1、1900W电动充排气泵1台 2、手锤：4磅1把 3、地钉：14mm螺纹钢，8根 4、拉绳：Ø8mmx4m，8根 5、胶罐：1个 6、补片：Ø8cm 7、电吹风：1把 | 套 | 1
37 | 折叠桌 | 张 | 桌面：高密聚乙烯 展开尺寸约120*60*75cm 桌腿喷塑钢管1.0 桌面厚度4.5cm 产品重量约10kg、承重约200kg | 张 | 4
38 | 折叠椅 | 把 | 聚乙烯塑钢靠背椅 尺寸约：40*45*86cm 产品重量4.6kg | 把 | 16
39 | 多功能折叠椅 | 把 | ABS材料、钢管 折叠尺寸：32*32*36cm 展开尺寸：32*32*63cm 产品重量：4.5kg | 把 | 16
40 | 国旗 | 面 | 3号纳米防水国旗192*128cm + 2.5米不锈钢伸缩旗杆 | 面 | 2
41 | 水桶 | 个 | 食品级PC材质，容量20L，尺寸：26*26*40cm，旋转龙头，带防尘嘴塞1个、延长管1条、备用龙头1个、清洁刷1个。 | 个 | 5
42 | 油桶 | 个 | 规格：容量20L 单支尺寸：长36cm、宽26cm、高31cm 金属材质：0.8mm优质冷轧钢板 铝盖内置油管 | 个 | 2
43 | 卫生应急警戒带 | 盒 | 卫生应急专用盘式警戒带 长度 100米 定制款：传染病控制 | 盒 | 10
44 | 折叠梯 | 把 | 材质：铝合金 展开长度：3.2米 收缩高度：80厘米 宽度：约46厘米 踏步数：11步 净重约：7.9kg 承重量：150KG左右 包装尺寸47.5*8*82cm 优点：1、防滑脚垫，牢牢抓地；2、重叠加长，可伸缩折叠结构，随用随收；3、加粗支柱，承重加强；4、防氧化设计，长期使用不易变形 | 把 | 1
45 | 全电动液压搬运车 | 辆 | 额定载荷能力 (KG)：2000 货叉长度（mm）：1200 货叉低放至升起高度 (mm)：80-195 外侧货叉间距 (mm)：685 驱动轮尺寸 (mm)：160*50 承载轮尺寸 (mm)：70*80 整车长度 (mm)：1625 整车宽度 (mm)：685 整车高度 (mm)：1250 最小转弯半径 (mm)：1400 满载爬坡角度：10 蓄电池电压：48V20AH 自重（KG)：150 行走电机 (kw/60min)：48V0.8Kw 油泵电机 (kw/15min)：48V0.8Kw 操作类型：步行式 控制器：48V 永磁无刷 | 辆 | 1
46 | 便携式汽油发电机 | 台 | 额定/峰值：3200W/3500W 电压功率：220V 启动方式：手/电/遥控启动 机油容量：0.45L 油箱容量：4.3L 噪音(空载)：56dB(7米) 重量：25KG 排量：145cc 尺寸：48.5x31.5x45cm | 台 | 1
合计